Il Consiglio superiore di sanità, riunito oggi a Roma nella sede del Ministero della Salute, ha espresso il seguente parere sulla vicenda delle protesi mammarie PIP richiesto in via d’urgenza dal Ministro della Salute prof. Renato Balduzzi:

Secondo le indagini condotte dalle Autorità francesi, le protesi mammarie cosiddette PIP sono composte da materiale che non corrisponde agli standard internazionali.

Tali protesi sono state ritirate dal commercio in Italia dal 1° aprile 2010.

Per le protesi PIP non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità ma sono state evidenziate maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie.

Pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie PIP sono invitate a discutere la loro situazione con il proprio chirurgo.

I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi PIP sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto PIP.

Il SSN si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica specifica.

Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SESSIONE XLVII

Seduta del 22 dicembre 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SEZIONI CONGIUNTE II E V

Vista la relazione della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio

Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure (DGDMSFSC già DGFDM) avente per

oggetto: “Richiesta di parere su protesi mammarie P.I.P (Poly Implants Prosthesis)” pervenuta al Consiglio superiore di sanità (CSS) in data 2 agosto 2011;

Premesso che con tale relazione la DGDMSFSC chiede al Consiglio superiore di sanità, avendo ricevuto le risultanze dei test effettuati dall’Agenzia francese AFSSAPS, di acquisire ..”il competente parere e indicazioni in merito alla necessità di adottare

eventuali ulteriori indicazioni in merito alla necessità di adottare eventuali misure di tutela della salute dei cittadini portatori di tali protesi”;

Vista la successiva relazione della suddetta Direzione Generale avente ad oggetto “Protesi mammarie PIP” pervenuta al Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 2011 con la quale, a seguito del comunicato dell’Agenzia francese AFSSAPS del 15 dicembre 2011, è stato chiesto al predetto CSS di formulare “..il parere di competenza e indicazioni in merito alla necessità di adottare ulteriori misure di tutela della salute delle donne portatrici di tali protesi rivolte alla eventuale rimozione chirurgica delle protesi impiantate “;

Vista la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione i dispositivi medici e i relativi accessori;

Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”;

Vista la Direttiva 2003/12/CE della Commissione del 3 febbraio 2003 concernente la

riclassificazione degli impianti mammari nel quadro della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici;

Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004, n. 304 “Attuazione della direttiva

2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie” che recepisce la

Direttiva 2003/12/CE, definendo i requisiti della progettazione, realizzazione e

commercializzazione con marcatura CE, e che riclassifica le protesi mammarie dalla classe IIb alla classe III (dispositivi a più alto livello di rischio) al fine di elevarne lo standard di qualità e sicurezza a garanzia di un elevato livello di tutela della salute;

Vista la Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre

2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle

legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva

93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa

all’immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 “Attuazione della direttiva

2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE

concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei

biocidi”;

Visto il proprio parere espresso nella seduta dell’8 giugno 2010;

Considerato che:

_ le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come tali, sono disciplinati sul territorio

dell’Unione Europea dalla Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal Decreto

Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

_ nel settore dei dispositivi medici, come in altri settori del commercio ove vige il

principio di “nuovo approccio” previsto dalla normativa europea, la

commercializzazione è libera in quanto non è soggetta ad alcuna autorizzazione

preventiva da parte dell’Autorità competente;

_ il dispositivo medico, purché marcato CE dal fabbricante e munito di certificato CE

rilasciato, per le classi di rischio per le quali esso è previsto, da un Organismo

Notificato, può liberamente circolare in Europa ma è soggetto all’eventuale controllo

successivo da parte dell’Autorità competente (sorveglianza e vigilanza sul mercato);

_ tali attività di sorveglianza e di vigilanza si basano anche sulle segnalazioni di incidenti

e/o eventi avversi, che coinvolgono dispositivi medici, da parte degli operatori sanitari e

dei fabbricanti;

_ la vigilanza è condotta sempre in contraddittorio con il fabbricante e, soltanto in caso di

“non conformità” non sanabili con azioni correttive, comporta l’adozione di una misura

restrittiva del commercio;

Considerato che:

_ dall’avvio della loro utilizzazione nella normale pratica clinica ad oggi, la costituzione

di base delle protesi mammarie è rimasta sostanzialmente quasi invariata dal punto di

vista concettuale e la maggior parte delle protesi è costituita da un involucro di

elastomero di silicone che racchiude un contenuto di natura variabile;

_ oggi in Europa e, in assoluto, nel mondo, la sostanza più largamente utilizzata è il gel di

silicone coesivo con caratteristiche nuove in termini di consistenza, di resistenza alla

diffusione extraprotesica e di mantenimento della forma;

_ di fatto, ad oggi, non esiste una protesi ideale, giacché, per quanto migliorate, le protesi

mammarie non sono esenti da possibili rischi e complicanze e, pertanto, ogni paziente

deve essere adeguatamente informato sui rischi;

_ anche a livello comunitario, il Parlamento europeo, pur essendo a conoscenza di alcuni

problemi connessi all’impiego di protesi mammarie, nella Comunicazione del 25

gennaio 2007 non riteneva necessaria l’imposizione di alcuna moratoria mentre

irrigidiva i criteri di valutazione, raccomandava che i pazienti fossero adeguatamente

informati e invitava gli Stati membri a provvedere all’istituzione di registri nazionali;

3

Evidenziato che:

_ le segnalazioni degli incidenti e delle alterazioni dei dispositivi medici sono regolate

dall’art. 9 del Decreto Legislativo 46/97, così come modificato dal D.lvo 37/2010; in

particolare, l’articolo sopra menzionato prevede che gli operatori sanitari pubblici e

privati debbano comunicare i dati relativi agli incidenti e agli eventi avversi che hanno

coinvolto un dispositivo medico;

_ tale adempimento, presente nella normativa italiana, non è previsto come obbligatorio

nella Direttiva che dà, però, facoltà agli Stati membri di introdurlo con la norma

nazionale di recepimento;

_ secondo quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 9 sopra richiamato, la DGDMSFSC,

in qualità di Autorità competente, classifica e valuta, in particolare, i dati sugli incidenti

che hanno riguardato disfunzioni e deterioramento delle caratteristiche o delle

prestazioni di un dispositivo medico e che possono causare o hanno causato la morte o

un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

Premesso che:

_ con nota del 30 marzo 2010, l’Agenzia francese responsabile per i dispositivi medici

(AFSSAPS) informava tutte le competenti Autorità europee di aver sospeso la

commercializzazione, la distribuzione, l’esportazione e l’utilizzazione degli impianti

mammari riempiti con gel di silicone prodotti dalla Poly Implant Prothese (P.I.P.) e di

aver disposto il richiamo dei prodotti già presenti sul mercato francese;

_ tale decisione era stata assunta in seguito ad una ispezione presso lo stabilimento della

ditta PIP che evidenziava l’incremento delle segnalazioni di incidente pervenute negli

ultimi tre anni;

_ l’ispezione permetteva di verificare che la maggior parte degli impianti prodotti a

partire dal 2001 erano stati riempiti con gel di silicone con composizione differente da

quella descritta nel “file tecnico”;

_ l’AFSSAPS avviava immediatamente i test sul prodotto e si impegnava a comunicare

alle Autorità competenti ogni utile informazione non appena disponibile;

_ a seguito della notifica, anche la competente Autorità inglese disponeva la sospensione

dell’utilizzazione e la messa in quarantena dei prodotti non ancora impiantati;

_ in data 1° aprile 2010 la competente Autorità italiana (DGFDM) diramava una circolare

con cui si invitavano tutti gli operatori sanitari interessati a non utilizzare i dispositivi di

cui sopra, eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena nonché a

segnalare eventuali incidenti correlati all’utilizzo dei dispositivi sopra riportati;

_ con la medesima circolare si chiedeva al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

- NAS di verificare la presenza sul territorio nazionale del prodotto e a volerne

predisporre il sequestro;

_ l’AFSSAPS, successivamente alla comunicazione del 30 marzo:

- forniva un elenco di ditte distributrici italiane cui la ditta PIP aveva fornito

direttamente le protesi da essa prodotte;

- si riservava di trasmettere eventuali ulteriori comunicazioni, anche in relazione alla

eventuale necessità di una specifica gestione clinica delle pazienti portatrici delle

protesi in argomento;

- forniva alcune ulteriori informazioni circa la frequenza e la tipologia degli incidenti

verificatisi in Francia; dalle segnalazioni si evincerebbe un aumento delle rotture

con “granuloma” come complicazione clinica riferita;

4

_ in data 8 giugno 2010 il CSS, Sezioni II e V congiunte, esprimeva un parere nel merito,

con il quale

riteneva necessario

- “che vengano sensibilizzati i medici che hanno impiantato alle proprie pazienti

protesi PIP, perché contattino le pazienti e le sottopongano ad un follow-up

ravvicinato, al fine di diagnosticare precocemente eventuali rotture che potrebbero

manifestarsi con frequenza più elevata rispetto ai dispositivi protesici di altri

produttori;

- che i controlli vengano effettuati attraverso esami ecografici in quanto ritenuti i più

idonei e i più economici e in grado di consentire uno screening abbastanza accurato

di un’elevata percentuale, se non di quasi tutte, le complicanze;

- che si invitino le pazienti, anche attraverso opportune vie di divulgazione, a

contattare il medico o la struttura presso la quale erano state impiantate le protesi

per verificare se si tratti di protesi PIP, qualora le stesse pazienti non ne siano a

conoscenza;

- che si invitino le pazienti, anche attraverso opportune vie di divulgazione, ad

eseguire i routinari controlli post-impianto per tutti i tipi di protesi;

- che si evitino, al momento, procedure più complesse o si adottino provvedimenti più

drastici”;

riteneva utile

- “che si avviino accertamenti sulle caratteristiche del materiale protesico

sequestrato in Italia onde disporre di dati da integrare con quelli che perverranno

dalle Autorità francesi, relativi soprattutto al rischio di tossicità, mutagenicità o

altro”;

auspicava

- “la rapida definizione dell’iter, già avviato, per la creazione di un Registro

Nazionale di tutti gli impianti protesici attraverso il quale sia possibile risalire alla

struttura presso la quale è avvenuto l’intervento, al chirurgo che lo ha eseguito ed

ai pazienti che vi si sono sottoposti, ferma restando l’esigenza di tutela dei dati

personali raccolti”;

si riservava

- “di riesaminare la problematica nel caso in cui ulteriori controlli facessero

emergere rischi al momento non ipotizzabili (tossicità, rotture generalizzate, etc) e

si determinasse la necessità di promuovere una eventuale campagna di richiamo e

sostituzione delle protesi impiantate”;

_ in data 30 giugno 2010, la DGFDM, a seguito del parere del CSS, diramava una nuova

circolare con cui si fornivano ai soggetti interessati indicazioni per la gestione di

pazienti impiantate con protesi mammarie PIP;

Preso atto che, in data 14 aprile 2011 l’AFSSAPS diramava una nota con la quale, nel

formulare raccomandazioni, venivano, tra l’altro, diffusi i risultati dei test complementari

effettuati sugli impianti mammari prodotti dalla società Poly Implant Prothese da cui

risultava che:

_ una prima serie di test aveva mostrato:

- una importante eterogeneità nella qualità delle protesi per cui non tutte hanno uno

stesso livello di fragilità;

- il gel PIP ha un potere irritante che non si riscontra nel gel di silicone delle altre

protesi;

5

_ i risultati negativi dei due test in vitro e i risultati non conclusivi dei test in vivo non

permettevano di trarre conclusioni certe in merito all’eventualità di un effetto

genotossico;

Tenuto conto che

_ nel gennaio 2011, la Food and Drug Administration (FDA) ha segnalato 60 casi di

linfoma anaplastico a grandi cellule in donne portatrici di protesi mammarie (di tutti i

tipi), di cui 34 localizzati nella mammella; considerando che negli Stati Uniti, fra il

1998 e il 2009, circa 4 milioni di donne sono state impiantate con protesi mammarie la

FDA ha stimato che negli USA la frequenza di linfoma anaplastico a grandi cellule sia

più elevata nelle donne portatrici di impianti mammari rispetto alla popolazione

generale; tuttavia, considerando l’estrema rarità del linfoma, la FDA ha ritenuto che la

sicurezza dei prodotti non fosse in discussione;

_ nel giugno 2011, la FDA, dopo una review dei casi e della letteratura, ha ritenuto che le

donne impiantate con tale tipo di protesi non presentano un aumentato rischio di

sviluppare cancro del seno;

_ nel novembre 2011, l’AFSSAPS ha segnalato un caso di morte di una paziente

portatrice di protesi PIP a causa di un linfoma anaplastico a grandi cellule ed ha

richiamato la necessità di esercitare una particolare attenzione su questo aspetto, anche

in ragione del fatto che in Francia circa 30.000 donne sono state impiantate con protesi

PIP;

_ nel dicembre 2011, l’AFSSAPS ha segnalato l’insorgenza di un adenocarcinoma in una

donna portatrice di protesi mammarie PIP e, pur escludendo l’effetto genotossico e

mutageno sul DNA del gel PIP, non ha escluso che il gel possa avere effetti tossici a

lungo termine;

_ il 15 dicembre 2011, l’AFSSAPS, nel formulare ulteriori raccomandazioni, ha

pubblicato i seguenti dati relativi alle dichiarazioni di incidente in donne portatrici di

protesi mammarie PIP di seguito riportati:

- rottura dell’impianto: 1051

- reazioni infiammatorie: 386

- espianti preventivi: 523

- linfoma anaplastico: 1

- adenocarcinoma mammario: 5

- altri linfomi extramammari: 1

- altri tumori maligni 1

Rilevato che, in risposta alle richieste formulate dall’apposito Gruppo di lavoro costituito

nell’ambito delle Sezioni II e V congiunte del CSS, la DGDMSFSC, da una analisi

condotta sulla banca dati – vigilanza dei dispositivi medici (attivata dal 1° gennaio 2005 e

alimentata dalle segnalazioni di incidenti e mancati incidenti previste dalla normativa

vigente), effettuata per le segnalazioni pervenute dal 1 gennaio 2005 ad oggi, ha segnalato:

_ nell’arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di cui 1 con associato sieroma;

_ 1 caso con “presenza di liquido citrino” per trasudazione di gel con protesi integre;

_ 1 caso di “contrattura capsulare”;

_ che la normativa vigente in materia di vigilanza non prevede, al momento, l’obbligo di

comunicazione di avvenuto impianto di protesi mammaria né di alcun altro tipo di

dispositivo medico impiantabile;

6

Tenuto conto che

_ la durata media delle protesi, calcolata dalla DGDMSFSC nel 2010, e riferibile solo al

46% degli incidenti segnalati, è 6 anni e 4 mesi;

_ i casi di contrattura capsulare, secondo la letteratura, possono essere correlati sia ad una

maggiore suscettibilità della singola paziente al non-self che all’utilizzo di un impianto

troppo grande in presenza di una ridotta compliance;

_ entrambi i tipi di incidente sopra menzionati sono descritti in letteratura come attesi e

prevedibili, e vengono riportati anche come possibili sulle istruzioni per l’uso che

accompagnano i prodotti;

_ le segnalazioni pervenute, in linea generale, possono essere ritenute in numero limitato

se raffrontate al numero di interventi effettuati per anno in Italia (stime effettuate

dall’esame dei LEA per mastoplastica additiva);

_ la situazione italiana appare sovrapponibile a quella di altri Paesi europei;

Tenuto conto altresì che:

_ sia a livello europeo (Francia, Gran Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada),

che nazionale, le Autorità competenti hanno già dal 2010 invitato i medici a contattare

le proprie pazienti e a valutare la possibilità di un esame clinico, sottolineando altresì la

necessità di aspettare istruzioni per una gestione clinica specifica che tenga conto dei

risultati dei test attualmente in corso;

Visto il parere espresso, in data 31 agosto 2011, dall’Istituto superiore di sanità;

Sentito il Prof. Dammacco, relatore per il Gruppo di lavoro ad hoc istituito;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Secondo le indagini condotte dalle Autorità francesi, le protesi mammarie cosiddette PIP

sono composte da materiale che non corrisponde agli standard internazionali.

Tali protesi sono state ritirate dal commercio in Italia dal 1° aprile 2010.

Per le protesi PIP non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità ma sono state

evidenziate maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie.

Pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie PIP sono invitate a

discutere la loro situazione con il proprio chirurgo.

I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi PIP sono richiesti di essere parte

attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto PIP.

Il SSN si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica

specifica.

IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS IL PRESIDENTE DEL C.S.S.

(Giuseppe Viggiano) (Enrico Garaci)